感應式線圈測速儀檢定檢查技術規範草案逐條說明
	條 文
	說 明

	1.適用範圍
	本節係明確界定應受檢定檢查感應式線圈測速儀之適用範圍。

	1.1本規範適用於應受檢定檢查之公務檢測用照相感應式線圈測速儀（以下簡稱感應式線圈測速儀）。
	本節係明確界定應受檢定檢查之感應式線圈測速儀僅適用於具照相功能且為公務檢測用途。

	1.2感應式線圈測速儀之線圈埋設型式僅適用於矩形環。
	本節係明確界定應受檢定檢查之感應式線圈測速儀僅適用於線圈採矩形環埋設方式者。

	1.3感應式線圈測速儀應含有兩組感應線圈(Inductive Loop)，其量測原理係指測量移動中目標車輛通過第一組及第二組感應線圈之時間差，並根據兩組感應線圈間之距離與時間差來計算車速，以顯示目標車輛之行車速度，並須配備自動記錄車輛影像裝置。
	本節係明確界定應受檢定檢查之感應式線圈測速儀僅適用於兩組感應線圈者，另亦明訂器具之測試運作功能。

	2.名詞定義
	

	2.1感應式線圈測速儀(inductive loop speed meter)：硬體組成包含感應線圈及控制箱(主機)，其運作方式須搭配導入電線、接線盒、導入電纜及相關設備，裝置示意圖可參考圖1。
[image: image1.wmf]導入電纜

(

保護套與絞繞

)

接線盒

導入電線

(

絞繞

)

感應線圈

端子

線圈輸入端

線圈輸入端

接地端

檢知器

電子單元

接地棒

保護套

與絞繞

絕緣保護

以避免意外接地

控制箱

導入電纜

(

保護套與絞繞

)

接線盒

導入電線

(

絞繞

)

感應線圈

端子

線圈輸入端

線圈輸入端

接地端

檢知器

電子單元

接地棒

保護套

與絞繞

絕緣保護

以避免意外接地

控制箱


圖1感應式線圈測速儀裝置示意圖
	1. 參考ASTM E  2561-07標準，明定感應式線圈測速儀之定義。
2. 感應式線圈測速儀之感應線圈係埋設於道路，並以切割路面固定安裝成線圈框於路面，爰路面之線圈框即為感應線圈之外觀結構，為本技術規範定義之法定度量衡器之一部分。

	2.2感應線圈(Inductive Loop)：在路面上之鋸縫內的一或多環線圈電線。
	參考ASTM E  2561-07標準，明定感應線圈之定義。

	2.3電感(inductance)：以電感計在一個量測頻率下對感應線圈所測量到的電感值大小，量測單位表示為微亨利(μH)。
	參考ASTM E  2561-07標準，明定電感之定義。

	2.4導入電線(lead-in wire)：感應線圈的一個延長部分，它從感應線圈端延伸到接線盒。
	參考ASTM E  2561-07標準，明定導入電線之定義。

	2.5導入電纜(lead-in cable)：在接線盒中與導入電線接合，它從接線盒延伸至控制箱與電子裝置連接。
	參考ASTM E  2561-07標準，明定導入電線之定義。

	2.6接線盒(pull box)：是一個容器，它包圍住導入電線與導入電纜間的接合。
	參考ASTM E  2561-07標準，明定接線盒之定義。

	2.7絕緣電阻(insulation resistance)：用絕緣電阻計所測量一導體與其外部隔離套之間的電阻值大小。
	參考ASTM E  2561-07標準，明定絕緣電阻之定義。

	3.一般規定
	

	3.1每型式於第一次送初次檢定時，應提供下列證明文件：
(1) 申請人須檢具公務檢測用證明文件。    
(2) 使用手冊及產品規格書（含操作使用說明書），其應記載包含感應式線圈測速儀之電氣規格、儀器的類別、量測方法、誤差範圍、完整產品（包含照相機）組裝結構圖及相關技術。
(3) 可搭配相機使用之相關證明文件。
	感應式線圈測速儀係為公務檢測用途，與民眾權益相關，為免受測民眾質疑該器是否具備基本技術功能及相關資格條件，爰要求業者於每型式第一次送初次檢定時，應提出原製造商出具該型器具為公務檢測使用之佐證文件，又為確保使用單位使用感應式線圈測速儀時能依原廠規定操作、使用暨能輔助檢定單位施檢，爰規定送初次檢定時應出具相關資料（包括相機），以資參考。

	3.2感應式線圈測速儀送檢時，須檢附在各車道所實際攝得之照片。其攝得之照片上須能明確顯示測速儀器號、牌照號碼、拍攝年月日時分、車道別、測得車速及量測地點資訊。
	本節係明確訂定以各車道所實際攝得之照片，確認該感應式線圈測速儀具備照相功能。

	3.3感應式線圈測速儀需依原廠使用手冊正確安裝及使用。
	感應式線圈測速儀屬高科技專業產品，不當安裝及使用，易造成功能失真，爰明定感應式線圈測速儀於檢定合格使用中，仍應依原廠（包括製造商）提供之使用手冊，正確安裝及使用。

	3.4感應式線圈測速儀於檢定合格後，其主機之軟體設定與所搭配之感應線圈不得有影響計量準確之改變。
	為避免檢定合格之感應式線圈測速儀遭不當竄改，以致影響計量準確度，爰明定不得以任何軟體及硬體修改其檢測模式之規定。

	3.5感應式線圈測速儀之感應線圈檢定方式，採於實地安裝現場場地實施。
	本節係明確訂定感應式線圈測速儀之線圈以安裝地點之現場檢定方式實施。

	3.6使用單位應負責維修保養，以維護感應式線圈測速儀之穩定性。
	因道路之環境因素頗具多變性，雖感應式線圈測速儀業經檢定合格，惟實務上於檢定有效期間仍非常容易遭環境因素影響其計量性能，爰要求使用單位應負責維修保養，以維護感應式線圈測速儀於檢定合格並在有效期間，相關計量性能皆仍具備高度穩定性。

	3.7安置感應線圈之地點，因道路施工或其他因素造成路面之線圈框改變或消失，使用單位應重新施工安裝感應線圈後，申請重新檢定。
	感應線圈外觀結構之定義，係以埋設於路面之線圈框，如線圈框遭改變或消失，應視為法定度量衡器之外觀結構變異，有違本技術法規規定，爰明確訂定凡感應式線圈測速儀之線圈框遭改變或消失，使用單位應重新施工安裝，並申請重新檢定。

	3.8主機應配合單一方向、單一路口之多組線圈固定使用；若移機使用應申請重新檢定並繳回原檢定合格證書。主機及線圈安置地點應登載於檢定合格證書。
	本節係明確訂定感應式線圈測速儀與線圈安裝地點之定義，並規範移機應遵行之相關規定。

	3.9執行現場警用感應線圈檢定時，請警察機關派員實施交管確保檢定人員安全。
	為確保檢定人員及道路使用人員之交通安全，明定執行現場警用線圈檢定時，應請警察機關派員實施交管。

	3.10感應式線圈測速儀應具備速度不規則訊號辨識功能。
	本節係明確訂定感應式線圈測速儀測速時需具備緊急加速、減速、煞車等辨識不規則訊號功能，且需提供自我檢測等相關資訊。

	3.11感應式線圈測速儀應能自動偵測在固定距離之時間間隔內，對連續行進於不同位置的目標車輛，至少能測量3組以上之速度數據。
	1、 參考荷蘭DRAFT REGULATIONS POLICE MEASURING INSTRUMENTS標準。
2、 為確保計量品質確，應以多組測速數據避免計量值誤判，爰本節明確訂定感應式線圈測速儀至少能測量3組以上之速度數據。

	4.檢定及檢查設備
	

	4.1檢定、檢查設備須提出驗證設備之系統具追溯性及不確定度評估報告，檢定檢查設備應包括：

（1）測距設備:解析度≦1cm。

（2）電感電容電阻表(LCR Meter):具量測頻率1kHz，且至少可量測得電感值10 μH以上，電阻值解析度≦0.1Ω。

（3）絕緣電阻計:具產生直流電壓500 V以上，且至少可量測得絕緣阻抗500 MΩ以上。

（4）速度模擬檢測系統。
（5）恆溫箱或溫度計:解析度≦0.1℃。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀檢定、檢查所應使用之設備規定。

	5.構造
	

	5.1感應式線圈測速儀應於控制箱（主機）上標明以下資訊：
(1) 製造廠商之名稱或標記。
(2) 產品型號及出廠器號。
(3) 使用之電源規格。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀外觀標示之規定。

	5.2感應式線圈測速儀控制箱（主機）及檢測所需附件含電源線等應齊全。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀檢測所需附件之規定。

	5.3感應式線圈測速儀控制箱（主機）上之附件的所有開關、按鍵及旋鈕應操作靈活而可靠，不得有接觸不良、鬆動和卡滯等影響操作之情形。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀所有開關、按鍵及旋鈕應穩固不得影響檢測操作之規定。

	5.4感應式線圈測速儀之速度顯示值應以公里/小時（km/h）為單位。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀速度顯示值單位之規定。

	5.5感應式線圈測速儀顯示之速度值最小位數應≦1 km/h。
	明確界定感應式線圈測速儀顯示之速度值最小位數之規定。

	5.6感應式線圈測速儀所能量測之速度範圍，應至少包含30 km/h到 240 km/h。
	1、 參考瑞士METAS檢定表格。

2、 明確界定感應式線圈測速儀量測之速度範圍。

	6.檢定及檢查程序
	

	6.1感應式線圈測速儀之構造及規格特性，依下列項目順序進行檢定、檢查之：
(1) 構造。
(2) 兩組感應線圈間距離（須於安裝現場實施）。
(3) 感應線圈電感值及電阻值（須於安裝現場實施）。
(4) 感應線圈絕緣電阻值（須於安裝現場實施）。
(5) 速度準確度。
(6) 溫度效應（新品主機需執行本項檢定）
。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀檢定、檢查進行之項目及次序之規定。

	6.2兩組感應線圈間距離檢測：

感應式線圈測速儀之兩組感應線圈間距離檢測，應於安裝現場依圖2 之標示測量A1、B1、A2、B2、A3、B3等6個位置之距離。











	1、 本節係明確界定感應式線圈測速儀，應於感應線圈安置場地，實施兩組線圈間距離檢測及其作法之相關規定。

2、 裝設於路面之線圈框既視為感應線圈之外觀結構，爰計算兩組線圈之距離，應以裝設於路面之兩線圈框距離為之。



	6.3感應線圈電感值及電阻值檢測：
電感值及電阻值檢測應在感應線圈接線端子迴路兩端接上電感電容電阻表(LCR Meter)，以量測頻率為1 kHz之電感值及電阻值，如圖3所示。

[image: image2.emf]    uH/Ω

電阻 電容 電感

測試功能選擇

電感電容電阻表

接線端子


	本節係明確界定感應式線圈測速儀，應於感應線圈安置場地之控制盒端子，實施感應線圈電感值及電阻值檢測及其作法之相關規定。

	6.4感應線圈絕緣電阻值檢測:

應使用絕緣電阻計檢測感應線圈之絕緣電阻值，以直流電壓500 V條件下，將絕緣電阻計之正端子連接至感應線圈接線端子，負端子接地，以量測感應線圈絕緣電阻，如圖4所示。

[image: image3.emf]    MΩ

絕緣電阻計

接線端子




	本節係明確界定感應式線圈測速儀，應於感應線圈安置場地之控制盒端子，實施感應線圈絕緣電阻值檢測及其作法之相關規定。

	6.5速度準確度檢測：
感應式線圈測速儀控制箱（主機）之速度準確度檢測如圖5所示，其檢測方式如下：
（1） 在實驗室中執行速度準確度檢測，將速度模擬檢測系統連接到受測主機，如圖5所示。
（2） 速度模擬檢測系統之兩組感應線圈間距離需設定與受測之主機相同。
（3） 速度模擬檢測系統依設定之速度產生車輛通過感應線圈時之標準訊號，傳送至受測主機進行檢測。
（4） 速度準確度之檢測，至少應包含10組不同速度值之測試結果。
（5） 受測主機必須依據可使用之車道數進行檢測。

[image: image4.emf]感應式線圈

測試儀主機

車速       km/h

速度模擬檢測系統




	本節係明確界定感應式線圈測速儀，應於檢定實驗室，以速度模擬檢測系統偵測主機速度準確度檢測及其作法之相關規定。

	6.6溫度效應檢測：

執行溫度效應檢測時，須先將感應式線圈測速儀主機置於恆溫箱中，並與恆溫箱外面之速度模擬檢測系統連接後都開機(如圖6所示)，待恆溫箱(或溫度計)之溫度值已達到攝氏55度及在穩定30分鐘後，再依第6.5節內容進行檢測。


[image: image5.emf]車速       km/h

速度模擬檢測系統

感應式線圈

測試儀主機




	1、 參考OIML D11標準。

2、 本節係明確界定感應式線圈測速儀主機，於實驗室以恆溫箱執行溫度效應檢測，再以速度模擬檢測系統偵測主機之速度準確度檢測之規定。

	7.檢定與檢查公差
	

	7.1感應式線圈測速儀之各項檢定公差如下：

(1) 兩組感應線圈間距離：應為2.0 m或2.5 m，公差為±0.5%。

(2) 感應線圈電感值：應在感應線圈2圈以上及量測頻率為1 kHz下進行測量，檢測值應≧39μH。

(3) 感應線圈電阻值：電阻值< 3 (。

(4) 感應線圈絕緣電阻值：絕緣電阻值>100 MΩ

(5) 速度準確度：速度值≦100 km/h時為(2 km/h；速度值>100 km/h時為(3 km/h。

(6) 溫度效應下速度檢測之檢定公差與(5)速度準確度公差相同。

	1.本節係參引ASTM E  2561-07標準，明確界定感應式線圈測速儀檢定之各項公差之規定。

2. 感應線圈電感值係依據ASTM E  2561-07標準之TABLE X1.1表，線圈寬度以2.1公尺，感應線圈以2圈，查表為39.49μH，經內插計算以≧39μH規定之。

	7.2感應式線圈測速儀之檢查公差與檢定公差相同。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀檢查公差之規定。

	8.檢定合格有效期間及印證
	

	8.1感應式線圈測速儀之檢定合格有效期間，自附加檢定合格印證之日起至附加檢定合格印證月份之次月始日起算一年止。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀檢定合格有效期間之規定。

	8.2感應式線圈測速儀之檢定合格印證位置在主機面板明顯處黏貼檢定合格單。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀檢定合格印證位置之規定。

	8.3檢定合格後應發給檢定合格證書。
	本節係明確界定感應式線圈測速儀經檢定合格後應發給檢定合格證書之規定。





圖6、主機之溫度效應檢測





恆溫箱








圖5  主機之速度準確度檢測





圖4  感應式線圈測速儀線圈之絕緣電阻檢測





圖3  感應線圈之電感、電阻檢測





行車方向





Loop1





A3





A1





A2





B2








B3





B1






















































































Loop2




















圖2  兩組感應線圈間距離A1、A2、A3、B1、B2、B3








PAGE  
7-7

_1308475657.vsd
�

�

�


    uH/Ω



_1308476008.vsd
�

�

�


    MΩ



_1308055336.vsd

感應式線圈
測試儀主機



  車速


      km/h


速度模擬檢測系統



_1308055479.vsd

  車速


      km/h


速度模擬檢測系統



感應式線圈
測試儀主機



