優良油量計計量管理加油站申請須知修正規定

中華民國101年5月30日經濟部標準檢驗局經標四字第10140003130號令訂定發布全文12點，並自101年7月1日生效

中華民國104年2月9日經濟部標準檢驗局經標四字第10440000450號令修正發布全文12點，並自104年2月15日生效

一、經濟部標準檢驗局（以下簡稱本局）為推動優良油量計計量管理加油站，輔導加油站業者自願性實施定期自行檢測，確保油量計準確公平，特訂定本須知。

二、本須知所稱優良油量計計量管理加油站，指中華民國境內合法設立之加油站，自願申請並通過本局評核，完成登錄並授予證書之加油站。

三、申請程序

(一) 登錄受理窗口：本局及各分局（以下簡稱本局執行單位）

(二) 加油站申請登錄時應填妥下列文件送本局執行單位辦理書面審核：

1.優良油量計計量管理加油站申請書。

2.加油站聲明書。

3.優良油量計計量管理加油站評核紀錄表之基本資料。

(三)申請時應將全站油量計納入申請範圍，但經向本局執行單位報備停用者，不在此限。

(四)申請案通過書面審核後，由本局執行單位協調前往加油站辦理評核。

四、評核及不定期查核標準

(一)經本局執行單位派員前往加油站評核，並符合下列評核標準之加油站可登錄為優良油量計計量管理加油站：

1.首次評核標準：

- 加油站應備置一年內完成檢定合格之量桶。

- 加油站每二個月至少一次（每具含大流及小流各一次）以上對站內所有油量計執行檢測，檢測結果填寫於紀錄表。

- 評核時加油站應出示二次以上檢測紀錄(檢測應間隔一個月)，評核人員現場抽檢每種油品加油槍（油量計）百分之五十以上，器差應全數控制於正千分之三至負千分之四之間，且抽測加油槍總數減去器差為零之加油槍後，加油槍負器差數量比率應不小於正器差。

- 如未符合評核標準，三個月後始得再次提出首次評核之申請。

2.有效期限屆滿重新評核標準：

- 加油站應備置一年內完成檢定合格之量桶。

- 加油站每二個月至少一次（每具含大流及小流各一次）以上對站內所有油量計執行檢測，檢測結果填寫於紀錄表。

- 加油站應出示檢測紀錄，檢測紀錄至少保存四年以上，評核人員現場抽檢每種油品加油槍（油量計）百分之五十以上，器差應全數控制於正千分之三至負千分之四之間，且抽測加油槍總數減去器差為零之加油槍後，加油槍負器差數量比率應不小於正器差。

(二)本局執行單位辦理不定期查核時，依本須知有效期限屆滿重新評核標準辦理，有下列情形之一者，加油站應於十五日內完成改正，證書有效期間內以二次為限：

    - 任一加油槍（油量計）器差範圍於正千分之四至正千分之五之間或負千分之五。

    - 抽測加油槍（油量計）總數之負器差比率少於正器差。

    - 量桶未於規定期間內完成檢定。

五、證書核發

(一)證書及標章由本局統一製作。

  - 完成評核後之資料正本由本局執行單位自行留存列冊備查，並將下列資料影本送本局製作證書及核發標章。

1.優良油量計計量管理加油站證書製作清冊。

2.優良油量計計量管理加油站申請書影本。

3.加油站聲明書影本。

4.優良油量計計量管理加油站評核紀錄表影本。

  - 本局完成證書及標章製作後，函送證書及標章予加油站，並副知本局執行單位。

六、登錄為優良油量計計量管理加油站應持續實施事項

(一)加油站自備標準量桶每年應定期辦理重新檢定，並妥善維護保養標準量桶。於證書有效期間本局每年提供量桶免費比對服務二次。

(二)每二個月至少一次（每具含大流及小流各一次）以上對站內所有加油槍（油量計）執行檢測，檢測結果填寫於紀錄表，自行檢測如器差超過正千分之三至負千分之四之範圍，應填寫油量計異常處理單並立即由合格廠商調整修理，並向本局申請辦理重新檢定，必要時自行暫停使用。

(三)加油站應指定專人保存自行檢測紀錄並裝訂成冊，或以電腦資料形式儲存自行檢測紀錄，檢測紀錄至少保存四年以上。

(四)屆滿有效期限前主動向本局執行單位提出重新評核申請。

(五)配合本局執行單位實施不定期查核。

七、取消登錄

登錄為優良油量計計量管理之加油站，如有下列情形之ㄧ者取消登錄，加油站應繳回本局已核發之證書及標章，因故未繳回證書及標章時本局得逕予取消登錄，必要時得公開發布新聞資料：

(一)以不實資料取得登錄。

(二)未自備標準量桶。

(三)每二個月對站內所有油量計執行檢測少於一次。

(四)依據檢定檢查技術規範檢查不合格。

(五)拒絕或不願配合本局執行單位不定期查核。

(六)不定期查核時未能即時出示自行檢測紀錄。

(七)自行檢測紀錄未能保存四年以上。

(八)有效期限屆滿重新評核，任一加油槍(油量計)器差超過正千分之三至負千分之四之範圍或抽測加油槍總數減去器差為零之加油槍後，加油槍負器差數量比率小於正器差。

(九)本局不定期查核經限期改正，仍違反本須知規定。

(十)經本局執行單位認定違反度量衡法及其他相關法規情事。

(十一)宣導文件有誤導消費者文字，或違反第十一點規定，經通知限期改正而未改正。

(十二)加油站之合法登記或設立許可遭主管機關廢止或歇業、變更營業主體等事由。

(十三)加油站自行申請取消登錄。

八、換(補)發證書

優良油量計計量管理加油站有下列情形之一者，得向本局申請換(補)發證書：

- 登記或設立加油站名稱變更。

- 證書遺失或毀損。

九、登錄有效期限

(一)優良油量計計量管理加油站登錄有效期限自評核通過日之次月始日起算三年，登錄有效期限屆滿前六個月內應申請辦理重新評核。

(二)除自行申請取消登錄外，經取消優良油量計計量管理加油站之登錄者，一年內不得申請評核。

十、本局執行單位有輔導加油站正確量測及維持油量計準確相關事項諮詢之義務，必要時辦理相關說明會或教育訓練，負責聯繫加油站辦理重新評核，並依實際需要實施不定期查核，有效管理已登錄優良油量計計量管理加油站油量計之準確度。

十一、通過登錄優良油量計計量管理加油站，得自行製作相關文宣進行宣傳，惟各項文宣品不得以本局名義印製。

十二、本須知所使用之各式書表、證書格式由本局另訂之。