度量衡業應備置之度量衡標準器及追溯檢校機構修正草案對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 一、本度量衡業應備置之度量衡標準器（以下簡稱標準器）及追溯檢校機構，依度量衡法第38條第2項規定訂定之。 | 一、本度量衡業應備置之度量衡標準器（以下簡稱標準器）及追溯檢校機構，依度量衡法第38條第2項規定訂定之。 | 本點未修正。 |
| 二、本度量衡業應備置之標準器除規定得向依法登記之機構借用並取得該機構之同意書報請度量衡專責機關核備外，均應自行設置。但設置有其他符合同等功能之標準器者，得於報請度量衡專責機關同意後，以該標準器替代原應備置之標準器。 |  | 考量條文引用習慣，爰將現行條文第三十七點移列至本點，點次變更。 |
| 三、本度量衡業應備置之標準器均應於明顯處加刻註使用廠商名稱或標記。 |  | 考量條文引用習慣，爰將現行條文第三十八點移列至本點，點次變更。 |
| 四、本度量衡業應備置之標準器，除另有規定可自行追溯校正或免送校正者外，應送度量衡專責機關或由財團法人全國認證基金會認可之實驗室追溯檢校，但該應校正之標準器無符合規定之追溯檢校機關（構）可據以校正者，不在此限。 由財團法人全國認證基金會認可之實驗室追溯檢校者，其校正紀錄表應具有該基金會之認證標誌。 |  | 一、考量條文引用習慣，爰將現行條文第三十九點移列至本點，點次變更。 二、考量部分標準器民間實驗室無追溯檢校能量，爰增列可送本局所屬實驗室追溯檢校。 三、酌作標點符號修正及本點改寫成兩項，以資明確。 |
| 五、經營法定度量衡器製造或修理業者之標準器追溯檢校計畫，應至少包括標準器之量測範圍、管理、校正、允收標準、維護保養、標示等項目。 |  | - 本點係新增條文。 - 為因應度量衡業營業許可及管理規則修正草案第四條規定，申請許可執照時應提出「追溯檢校計畫」，爰配合增訂之，以確保製造或修理業維持其度量衡標準器之準確性。 |
| 六、經營法定度量衡器製造或修理業者之標準器，其校正週期超過2年者，應於標準器追溯檢校計畫中說明原因及合理性。 |  | - 本點係新增條文。 - 為使業者之標準器於何時需辦理校正有所依循，爰訂定合理校正週期及例外情形。 |
| 七、直尺、捲尺、摺尺、角尺業應備置之標準器如下： （一）標準直尺：全長1 m以上。 （二）標準鋼捲尺：全長5 m以上（捲尺製造業用）。 （三）直角規：長邊之全長須150 mm以上（角尺製造業用）。 | 二、直尺、捲尺、摺尺、角尺業應備置之標準器如下： （一）標準直尺：全長1 m以上。 （二）標準鋼捲尺：全長5 m以上（捲尺製造業用）。 （三）直角規：長邊之全長須150 mm以上（角尺製造業用）。 | 點次變更。 |
| 八、計程車計費表業應備置之標準器如下： （一）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.5秒以下，累積計時30分以上（免送校正）。 （二）脈波信號產生計數器：量測範圍1至9999次。 （三）10 m以上標準捲尺或輪行檢查器。 （四）數字式速度模擬器（數字顯示至小數點1位）附信號週期數字顯示器（數字顯示每秒至小數點3位）（修理業可免）。 | 三、計程車計費表業應備置之標準器如下： （一）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.5秒以下，累積計時30分以上（免送校正）。 （二）脈波信號產生計數器：量測範圍1至9999次。 （三）10 m以上標準捲尺或輪行檢查器。 （四）數字式速度模擬器（數字顯示至小數點1位）附信號週期數字顯示器（數字顯示每秒至小數點3位）（修理業可免）。 | 點次變更。 |
| 九、衡器業應備置之標準器如下： （一）標準法碼：（本項應全數送校正） 1.質量標稱值自10 mg至20 kg之法碼（至少含括10 mg、20 mg、50 mg、100 mg、200 mg、500 mg、1 g、2 g、5 g、10 g、20 g、50 g、100 g、200 g、500 g、1 kg、2 kg、5 kg、10 kg、20 kg）。 2.製造或修理衡器之最大秤量於10 t（公噸）以上時，需具備質量標稱值為1 t之法碼。 （二）輔助法碼： 1.質量標稱值自500 g至20 kg之法碼，共150 kg以上。 2.製造或修理衡器之最大秤量於10 t以上時，需具備質量標稱值為500 kg或1 t之法碼，共10 t以上。 （三）輔助法碼追溯方式： 1.如備置有標準衡器者，輔助法碼可自行追溯校正。標準衡器：（得自行追溯校正）最大秤量應大於所具備輔助法碼之質量標稱值，且檢定標尺分度值（e）應小於或等於最大秤量之4萬分之1（檢定標尺分度值（e）可為感量或最小分度值）。 2.未備置標準衡器者，則應將全數輔助法碼送校正。 | 四、衡器業應備置之標準器如下： （一）標準法碼：（本項應全數送校正） 1.質量標稱值自10 mg至20 kg之法碼（至少含括10 mg、20 mg、50 mg、100 mg、200 mg、500 mg、1 g、2 g、5 g、10 g、20 g、50 g、100 g、200 g、500 g、1 kg、2 kg、5 kg、10 kg、20 kg）。 2.製造或修理衡器之最大秤量於10 t（公噸）以上時，需具備質量標稱值為1 t之法碼。 （二）輔助法碼：（如備置有標準衡器者，本項可自行追溯校正；未備置者，則應將全數法碼送校正） 1.質量標稱值自500 g至20 kg之法碼，共150 kg以上。 2.製造或修理衡器之最大秤量於10 t以上時，需具備質量標稱值為500 kg或1 t之法碼，共10 t以上。 （三）標準衡器：（選擇性設置，本項可自行追溯校正）。 最大秤量應大於所具備輔助法碼之質量標稱值，且檢定標尺分度值（e）應小於或等於最大秤量之4萬分之1（檢定標尺分度值（e）可為感量或最小分度值）。 | 點次變更，酌修文字，以資明確。 |
| 十、電子式衡器顯示器業應備置之標準器為標準直流微伏電壓裝置（模擬器）。 | 五、電子式衡器顯示器業應備置之標準器為標準直流微伏電壓裝置（模擬器）。 | 點次變更。 |
| 十一、法碼、增錘業應備置之標準器如下： （一）標準法碼：質量標稱值可依製造器量設置。 （二）標準衡器：依前項質量標稱值範圍設置之，其檢定標尺分度值（e）應小於或等於最大秤量之4萬分之1（本項可自行追溯校正）。 | 六、法碼、增錘業應備置之標準器如下： （一）標準法碼：質量標稱值可依製造器量設置。 （二）標準衡器：依前項質量標稱值範圍設置之，其檢定標尺分度值（e）應小於或等於最大秤量之4萬分之1（本項可自行追溯校正）。 | 點次變更。 |
| 十二、萬能拉壓試驗機業應備置之標準器為標準檢力環或荷重試驗器，量測範圍可依製造器量設置。 | 七、萬能拉壓試驗機業應備置之標準器為標準檢力環或荷重試驗器，量測範圍可依製造器量設置。 | 點次變更。 |
| 十三、溫度計、體溫計業應備置之標準器如下： （一）標準溫度計：最小分度值0.1 ℃以下，量測範圍可依製造器量設置（熱電偶式溫度計及體溫計製造業可免）。 （二）標準體溫計：可測35 ℃ 至42 ℃，最小分度值0.05 ℃以下（體溫計製造業用）。 （三）微伏電壓產生器：熱電偶式溫度計製造業用。 | 八、溫度計、體溫計業應備置之標準器如下： （一）標準溫度計：最小分度值0.1 ℃以下，量測範圍可依製造器量設置（熱電偶式溫度計及體溫計製造業可免）。 （二）標準體溫計：可測35 ℃至42 ℃，最小分度值0.05 ℃以下（體溫計製造業用）。 （三）微伏電壓產生器：熱電偶式溫度計製造業用。 | 點次變更。 |
| 十四、重錘型壓力計業應備置之標準器如下： （一）標準衡器：依製造壓力計之重錘質量與準確度設置（本項可自行追溯校正）。 （二）標準法碼：質量標稱值自10 mg至10 kg，依前項衡器之秤量及準確度組合設置。 （三）偏心檢驗器：量測範圍10 mm以上，最小分度值0.1 mm以下。 （四）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.5秒以下，累積計時10分以上（免送校正）。 | 九、重錘型壓力計業應備置之標準器如下： （一）標準衡器：依製造壓力計之重錘質量與精密度設置（本項可自行追溯校正）。 （二）標準法碼：質量標稱值自10 mg至10 kg，依前項衡器之秤量及精密度組合設置。 （三）偏心檢驗器：量測範圍10 mm以上，最小分度值0.1 mm以下。 （四）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.5秒以下，累積計時10分以上（免送校正）。 | 點次變更，酌修文字。 |
| 十五、無液型壓力計業應備置之標準器如下： （一）標準重錘型壓力計或標準壓力計：量測範圍可依製造器量設置（真空計製造業可免）。 （二）標準真空計：量測範圍可依製造器量設置（真空計製造業用）。 | 十、無液型壓力計業應備置之標準器如下： （一）標準重錘型壓力計或標準壓力計：量測範圍可依製造器量設置（真空計製造業可免）。 （二）標準真空計：量測範圍可依製造器量設置（真空計製造業用）。 | 點次變更。 |
| 十六、液柱型壓力計業應備置之標準器為標準壓力計，最小分度值1mmHg以下，量測範圍可依製造器量設置。 | 十一、液柱型壓力計業應備置之標準器為標準壓力計，最小分度值1mmHg以下，量測範圍可依製造器量設置。 | 點次變更。 |
| 十七、血壓計業應備置之標準器為標準壓力計，其全量300mmHg以上，最小分度值1mm Hg以下。 | 十二、血壓計業應備置之標準器為標準壓力計，其全量300mmHg以上，最小分度值1mm Hg以下。 | 點次變更。 |
| 十八、滴定管、吸量管、注射筒業應備置之標準器如下： - 標準衡器：最大秤量100 g以上，最小分度值1 mg以下（未具備標準法碼者，本項應送校正）。 - 溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 | 十三、滴定管、吸量管、注射筒業應備置之標準器如下： - 標準衡器：最大秤量100 g以上，最小分度值1 mg以下（未具備標準法碼者，本項應送校正）。 - 溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 | 點次變更。 |
| 十九、刻有分度之量筒、量瓶、量杯業應備置之標準器如下： （一）標準衡器：最大秤量2 kg以上，最小分度值0.01 g以下（未具備標準法碼者，本項應送校正）。 （二）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 | 十四、刻有分度之量筒、量瓶、量杯業應備置之標準器如下： （一）標準衡器：最大秤量2 kg以上，最小分度值0.01 g以下（未具備標準法碼者，本項應送校正）。 （二）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 | 點次變更。 |
| 二十、刻有分度之量槽業應備置之標準器如下： （一）標準量槽：容量100 L、200 L及500 L各1只，最小分度值分別為50 mL、100 mL及200 mL以下。 （二）標準衡器：依製造量槽之容量及準確度設置。 （三）標準流量計：流量1 m3/hr及10 m3/hr以上各1只，準確度0.5 %以下。 （四）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 前項第一款至第三款設備可擇一設置。 | 十五、刻有分度之量槽業應備置之標準器如下： （一）標準量槽：容量100 L、200 L、500 L各1只。 （二）標準衡器：依製造量槽之容量及精密度設置。 （三）標準流量計：流量1 m3/hr及10 m3/hr以上各1只，精密度0.5 %以下。 （四）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 前項第一款至第三款設備可擇一設置。 | 點次變更，並配合液體用量器檢定檢查技術規範（CNMV 45）第二版修正之。 |
| 二十一、刻有分度之金屬量桶業應備置之標準器如下： （一）標準量桶：容量5 L、10 L、20 L及50 L各1只，最小分度值分別為1 mL、2 mL、5 mL及10 mL以下。 （二）標準衡器：依製造量桶之容量及準確度設置。 （三）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 前項第一款及第二款設備可擇一設置。 | 十六、刻有分度之金屬量桶業應備置之標準器如下： （一）標準量桶：容量5 L、10 L、20 L各1只。 （二）標準衡器：依製造量桶之容量及精密度設置。 （三）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 前項第一款及第二款設備可擇一設置。 | 點次變更，並配合液體用量器檢定檢查技術規範（CNMV 45）第二版修正之。 |
| 二十二、氣量計業應備置之標準器為標準氣量計，其量測範圍可依製造氣量計之最大器量設置。 | 十七、氣量計業應備置之標準器為標準氣量計，其量測範圍可依製造氣量計之最大器量設置。 | 點次變更。 |
| 二十三、水量計業應備置之標準器如下： （一）標準量槽：其精密度或最小分度值應為檢定檢查水量的1/500以下，容量範圍可依檢定檢查水量計種類及標稱口徑設置。 （二）標準衡器及量槽：依製造水量計之最大流量流過至少30秒之秤量以上，且其精密度或最小分度值應為檢定檢查水量的1/500以下（未具備標準法碼者，本項應送校正）。 （三）標準流量計：量測範圍可依製造水量計之器量。 （四）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 （五）耐壓試驗裝置：該裝置應能提供最大試驗壓力1.72 MPa（17.5 kgf/cm2）以上。 （六）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.2秒以下，累積計時30分以上（免送校正）。 前項第一款至第三款設備可擇一設置，製造超過標稱口徑200mm水量計，可借用其他機構之標準器。 | 十八、水量計業應備置之標準器如下： （一）標準量槽：其精密度或最小分度值應為檢定檢查水量的1/200以下，容量範圍可依檢定檢查水量計種類及標稱口徑設置。製造超過標稱口徑100mm水量計，可借用其他機構之標準量槽。 （二）耐壓試驗裝置：該裝置應能提供最大試驗壓力1.72 MPa（17.5 kgf/cm2）以上。 （三）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.2秒以下，累積計時30分以上（免送校正）。 | - 點次變更並酌修文字。 - 為便利業者引用，增列重量法、標準流量法之設備選擇。 |
| 二十四、流量式油量計業應備置之標準器如下： （一）標準量桶及量槽： - 標準量桶：容量10 L、20 L各1只，最小分度值分別為10 mL、20 mL以下。 - 標準量槽：容量200 L以上，最小分度值1 /1000以下。（修理業可免）。 （二）標準流量計：量測範圍可依製造流量式油量計之器量。 （三）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 前項第一及二款設備可擇一設置。 | 十九、流量式油量計業應備置之標準器如下： （一）標準量桶：容量10 L、20 L各1只，最小分度值0.01 L、0.02 L以下。 （二）標準量槽：容量200 L以上（修理業可免）。 （三）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 | 一、點次變更並酌修文字。 二、增列標準流量法之設備選擇。 |
| 二十五、液化石油氣流量計業應備置之標準器如下： （一）標準衡器：最大秤量30 kg以上，最小分度值10 g以下（未具備標準法碼者，本項應送校正）。 （二）標準浮液型密度計（內附溫度計）：密度範圍0.500至0.650 g/cm3，最小分度值0.002 g/cm3以下；溫度計可讀取0 ℃至40 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 （三）標準體積管計測系統：量測範圍可依製造器量設置。 前項第一、二款（須同時備置）及第三款設備可擇一設置。 | 二十、液化石油氣流量計業應備置之標準器如下： （一）標準衡器：最大秤量30 kg以上，最小分度值10 g以下（未具備標準法碼者，本項應送校正）。 （二）標準浮液型密度計（內附溫度計）：密度範圍0.500至0.650 g/cm3，最小分度值0.002 g/cm3以下；溫度計可讀取0 ℃至40 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 （三）標準體積管計測系統：量測範圍可依製造器量設置。 前項第一、二款及第三款設備可擇一設置。 | 點次變更，酌修文字，以資明確。 |
| 二十六、面積流量計業應備置之標準器如下： （一）標準流量計：量測範圍可依製造面積流量計之器量及準確度設置。 （二）標準量槽：容量100 L、500 L各1只。 （三）耐壓試驗裝置：該裝置應能提供最大試驗壓力1.72 MPa（17.5 kgf/cm2）以上。 （四）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.2秒以下，累積計時30分以上（免送校正）。 （五）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 前項第一款及第二款設備可擇一設置。 | 二十一、面積流量計業應備置之標準器如下： （一）標準流量計：量測範圍可依製造面積流量計之器量及精密度設置。 （二）標準量槽：容量100 L、500 L各1只。 （三）耐壓試驗裝置：該裝置應能提供最大試驗壓力1.72 MPa（17.5 kgf/cm2）以上。 （四）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.2秒以下，累積計時30分以上（免送校正）。 （五）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 前項第一款及第二款設備可擇一設置。 | 點次變更，酌修文字。 |
| 二十七、轉速計及車用速度計業應備置之標準器為標準轉速計（閃光測頻式或電子式）。 | 二十二、雷達測速儀、轉速計及車用速度計業應備置之標準器為標準轉速計（閃光測頻式或電子式）。 | 點次變更並刪除雷達測速儀業，另以新增條文方式辦理。 |
| 二十八、熱量計業應備置之標準器如下： （一）溫水用標準量槽：容量400 L以上。能在100 ℃以上使用者。 （二）耐壓試驗裝置：該裝置應能提供最大試驗壓力1.72 MPa（17.5 kgf/cm2）以上。 （三）溫度計：0 ℃至100 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 | 二十三、熱量計業應備置之標準器如下： （一）溫水用標準量槽：容量400 L以上。能在100 ℃以上使用者。 （二）耐壓試驗裝置：該裝置應能提供最大試驗壓力1.72 MPa（17.5 kgf/cm2）以上。 （三）溫度計：0 ℃至100 ℃以上，最小分度值1 ℃以下。 | 點次變更。 |
| 二十九、浮液型比重、濃度、密度計業應備置之標準器如下： （一）標準浮液型比重計：自0.650至2.000 g/cm3，每1分度萬分之5以下；量測範圍可依製造比重計器量設置（一般浮液型比重計製造業用）。 （二）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值0.5 ℃以下。 （三）標準浮液型酒精計：自0至100酒精度，最小分度值1酒精度以下；量測範圍可依製造酒精計器量設置（酒精計製造業用）。 （四）標準浮液型糖度計：自0至65糖度，最小分度值0.5糖度以下；量測範圍可依製造糖度計器量設置（糖度計製造業用）。 （五）標準重波美度比重計：自0至72重波美度，最小分度值0.1重波美度以下；量測範圍可依製造比重計器量設置。（波美度比重計製造業用） （六）標準輕波美度比重計：自10至70輕波美度，最小分度值0.1輕波美度以下；量測範圍可依製造比重計器量設置（波美度比重計製造業用）。 | 二十四、浮液型比重、濃度、密度計業應備置之標準器如下： （一）標準浮液型比重計：自0.650至2.000 g/cm3，每1分度萬分之5以下；量測範圍可依製造比重計器量設置（一般浮液型比重計製造業用）。 （二）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值0.5 ℃以下。 （三）標準浮液型酒精計：自0至100酒精度，最小分度值1酒精度以下；量測範圍可依製造酒精計器量設置（酒精計製造業用）。 （四）標準浮液型糖度計：自0至65糖度，最小分度值0.5糖度以下；量測範圍可依製造糖度計器量設置（糖度計製造業用）。 （五）標準重波美度比重計：自0至72重波美度，最小分度值0.1重波美度以下；量測範圍可依製造比重計器量設置。（波美度比重計製造業用） （六）標準輕波美度比重計：自10至70輕波美度，最小分度值0.1輕波美度以下；量測範圍可依製造比重計器量設置（波美度比重計製造業用）。 | 點次變更。 |
| 三十、呼氣酒精測試器及分析儀業應備置之標準器如下： （一）乾式酒精標準氣體濃度0.250 mg/L：容許度±0.025 mg/L，不確定度±2 %以下。 （二）乾式酒精標準氣體濃度0.550 mg/L：容許度±0.055 mg/L，不確定度±2 %以下。 （三）濕式酒精氣體濃度0.250 mg/L及0.550 mg/L產生器：容許度為濃度的±10 %，不確定度為濃度的±2 %以下。 （四）紅外線呼氣酒精分析儀 (修理業可免)。 （五）溫度計：可讀取4 ℃至40 ℃，最小分度值0.5 ℃以下。 前項標準器可為各單項組合為一體之設備。 | 二十五、呼氣酒精測試器及分析儀業應備置之標準器如下： （一）乾式酒精標準氣體濃度0.250 mg/L：容許度±0.025 mg/L，不確定度±2 %以下。 （二）乾式酒精標準氣體濃度0.550 mg/L：容許度±0.055 mg/L，不確定度±2 %以下。 （三）濕式酒精氣體濃度0.250 mg/L及0.550 mg/L產生器：容許度為濃度的±10 %，不確定度為濃度的±2 %以下。 （四）紅外線呼氣酒精分析儀 (修理業可免)。 （五）溫度計：可讀取4 ℃至40 ℃，最小分度值0.5 ℃以下。 前項標準器可為各單項組合為一體之設備。 | 點次變更。 |
| 三十一、電度表業應備置之標準器如下： （一）瓦時標準器：準確度±0.4 ﹪。 （二）高阻計：直流500 V。 | 二十六、電度表業應備置之標準器如下： （一）瓦時標準器：準確度±0.4 ﹪。 （二）高阻計：直流500 V。 | 點次變更。 |
| 三十二、電度表用比流器業應備置之標準器如下： （一）標準比流器：準確度等級優於0.1級。 （二）交流耐壓試驗裝置：輸出電壓值範圍依所製比流器所需試驗電壓而定。 （三）誤差測試裝置：能測試最小分度比誤差及相角差（免送校正）。 （四）負擔箱裝置：負擔值及其功率因數依所製比流器所需試驗之負擔而定（免送校正）。 （五）極性試驗裝置：能指示比流器之極性（免送校正）。 | 二十七、電度表用比流器業應備置之標準器如下： （一）標準比流器：準確度等級優於0.1級或0.2級。 （二）交流耐壓試驗裝置：輸出電壓值範圍依所製比流器所需試驗電壓而定。 （三）誤差測試裝置：能測試最小分度比誤差及相角差（免送校正）。 （四）負擔箱裝置：負擔值及其功率因數依所製比流器所需試驗之負擔而定（免送校正）。 （五）極性試驗裝置：能指示比流器之極性（免送校正）。 | 點次變更，並配合電度表檢定檢查技術規範（CNMV 46）第三版修正之。 |
| 三十三、電度表用比壓器業應備置之標準器如下： （一）標準比壓器：準確度等級優於0.1級。 （二）交流耐壓試驗裝置：輸出電壓值範圍依所製比壓器所需試驗電壓而定。 （三）誤差測試裝置：能測試最小分度比誤差及相角差（免送校正）。 （四）負擔箱裝置：負擔值及其功率因數依所製比壓器所需試驗之負擔而定（免送校正）。 （五）極性試驗裝置：能指示比壓器之極性（免送校正）。 | 二十八、電度表用比壓器業應備置之標準器如下： （一）標準比壓器：準確度等級優於0.1級或0.2級。 （二）交流耐壓試驗裝置：輸出電壓值範圍依所製比壓器所需試驗電壓而定。 （三）誤差測試裝置：能測試最小分度比誤差及相角差（免送校正）。 （四）負擔箱裝置：負擔值及其功率因數依所製比壓器所需試驗之負擔而定（免送校正）。 （五）極性試驗裝置：能指示比壓器之極性（免送校正）。 | 點次變更，，並配合電度表檢定檢查技術規範（CNMV 46）第三版修正之。 |
| 三十四、皮革面積計業應備置之標準器如下： （一）標準面積板：面積1 m²者。 （二）標準直尺：全長1 m以上。 | 二十九、皮革面積計業應備置之標準器如下： （一）標準面積板：面積1 m²者。 （二）標準直尺：全長1 m以上。 | 點次變更。 |
| 三十五、照度計業應備置之標準器如下： （一）單平面型標準燈泡：溫度分佈為2856 Ｋ ±10 Ｋ。 （二）電壓計及電流計：能測定標準器或試驗用白熱光度標準燈泡點燈之端子電壓及電流，其器差在電壓計為可量最大電壓之0.2 %以下，電流計為0.5 %以下。 （三）有色玻璃濾片或分光測定裝置：有色玻璃濾片（至少3片）分別可使第1項所述試驗用單平面型標準燈泡之光透過時，各在光譜之紅綠藍3色區域，得到該穿透波長下之分光穿透照度值，其紅色及藍色之分光穿透照度值，皆不小於綠色之分光穿透照度值的1 %；分光測定裝置為可視區全部範圍能測定相對分光感度之儀器（有色玻璃濾片免送校正）。 | 三十、照度計業應備置之標準器如下： （一）單平面型標準燈泡：溫度分佈為2856 Ｋ ±10 Ｋ。 （二）電壓計及電流計：能測定標準器或試驗用白熱光度標準燈泡點燈之端子電壓及電流，其器差在電壓計為可量最大電壓之0.2 %以下，電流計為0.5 %以下。 （三）有色玻璃濾片或分光測定裝置：有色玻璃濾片（至少3片）分別可使第1項所述試驗用單平面型標準燈泡之光透過時，各在光譜之紅綠藍3色區域，得到該穿透波長下之分光穿透照度值，其紅色及藍色之分光穿透照度值，皆不小於綠色之分光穿透照度值的1 %；分光測定裝置為可視區全部範圍能測定相對分光感度之儀器（有色玻璃濾片免送校正）。 | 點次變更。 |
| 三十六、照射計業應備置之標準器如下： （一）標準照射計：量測範圍可依製造照射計最大器量設定。 （二）Ｘ光產生器：準確度±2 %以內。 （三）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值0.5 ℃以下。 | 三十一、照射計業應備置之標準器如下： （一）標準照射計：量測範圍可依製造照射計最大器量設定。 （二）Ｘ光產生器：精密度±2 %以內。 （三）溫度計：0 ℃至50 ℃以上，最小分度值0.5 ℃以下。 | 點次變更，酌修文字。 |
| 三十七、噪音計業應備置之標準器如下： （一）脈衝信號產生器： 脈衝寬度：至少包括50 μs（微秒）至10 ms（毫秒）範圍。 上升時間：不大於10 μs。 脈衝極性：正、負。 （二）標準麥克風： 頻率範圍：至少包括20 Hz至16 kHz範圍。頻率為250 Hz時之開路靈敏度之總不確定度：±0.2 dB ( ref. 1V/Pa)。 （三）無響裝置或耦合器： 1.無響裝置： 自由音場聲音偏差：在 頻率1 kHz處，應小於±1.0 dB。 頻率範圍：至少包括125 Hz至4 kHz範圍。 背景噪音：20 dB(A)以下。 2.聲音產生耦合器： 輸出音壓位準：至少能 產生94 dB±0.5 dB之音壓位準。 輸出音壓位準不確定度：±0.3 dB。 頻率範圍：至少包括125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz等頻率。 前各項標準器可為各單項組合為一體之設備。 | 三十二、噪音計業應備置之標準器如下： （一）脈衝信號產生器： 脈衝寬度：至少包括50 μs（微秒）至10 ms（毫秒）範圍。 上升時間：不大於10 μs。 脈衝極性：正、負。 （二）標準麥克風： 頻率範圍：至少包括20 Hz至16 kHz範圍。頻率為250 Hz時之開路靈敏度之總不確定度：±0.2 dB ( ref. 1V/Pa)。 （三）無響裝置或耦合器： 1.無響裝置： 自由音場聲音偏差：在 頻率1 kHz處，應小於±1.0 dB。 頻率範圍：至少包括125 Hz至4 kHz範圍。 背景噪音：20 dB(A)以下。 2.聲音產生耦合器： 輸出音壓位準：至少能 產生94 dB±0.5 dB之音壓位準。 輸出音壓位準不確定度：±0.3 dB。 頻率範圍：至少包括125 Hz、250 Hz、500 Hz、1 kHz、2 kHz、4 kHz等頻率。 前各項標準器可為各單項組合為一體之設備。 | 點次變更。 |
| 三十八、纖度計業應備置之標準器如下： （一）鋼捲尺：全量1.5 m以上。 （二）標準衡器：最大秤量10 g以上，最小分度值1 mg以下。 （三）標準纖度法碼：能測量5至200丹尼（DENIER）纖度之組合者。 前各項標準器可為各單項組合為一體之設備。 | 三十三、纖度計業應備置之標準器如下： （一）鋼捲尺：全量1.5 m以上。 （二）標準衡器：最大秤量10 g以上，最小分度值1 mg以下。 （三）標準纖度法碼：能測量5至200丹尼（DENIER）纖度之組合者。 前各項標準器可為各單項組合為一體之設備。 | 點次變更。 |
| 三十九、稻穀水分計業應備置之標準器如下： （一）標準衡器：最大秤量300 g以上，最小分度值1 mg以下（未具備標準法碼者，本項應送校正）。 （二）烘箱（含溫度計）：可讀取室溫至150 ℃以上，最小分度值0.5 ℃以下。 | 三十四、稻穀水分計業應備置之標準器如下： （一）標準衡器：最大秤量300 g以上，最小分度值1 mg以下（未具備標準法碼者，本項應送校正）。 （二）烘箱（含溫度計）：可讀取室溫至150 ℃以上，最小分度值0.5 ℃以下。 | 點次變更。 |
| 四十、車輛排氣分析儀業應備置之標準器如下： （一）CO+CO2+C3H8/N2標準氣體鋼瓶5只（第一瓶之濃度各成分含量為CO：8 %、CO2：14 %、HC：12000 ppm，其餘各鋼瓶之濃度以第1瓶各成分含量乘0.8、0.6、0.4、0.2係數而得），相對擴充不確定度小於等於2 %。 （二）CO+CO2+C3H8/N2標準氣體鋼瓶1只（鋼瓶之濃度各成分含量為CO：8 %、CO2：14 %、HC：12000 ppm），相對擴充不確定度小於等於2 %，另應備置氣體切割器。 （三）零氣體：THC 小於 1 ppm，CO小於10 ppm，CO2小於10 ppm，無須驗證 (修理業可免)。 （四）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.1秒以下（免送校正）。 前項第一款及第二款設備可擇一設置。 | 三十五、車輛排氣分析儀業應備置之標準器如下： （一）CO+CO2+C3H8/N2標準氣體鋼瓶5只（第一瓶之濃度各成分含量為CO：8 %、CO2：14 %、HC：12000 ppm，其餘各鋼瓶之濃度以第1瓶各成分含量乘0.8、0.6、0.4、0.2係數而得），相對擴充不確定度小於等於2 %。 （二）CO+CO2+C3H8/N2標準氣體鋼瓶1只（鋼瓶之濃度各成分含量為CO：8 %、CO2：14 %、HC：12000 ppm），相對擴充不確定度小於等於2 %，另應備置氣體切割器。 （三）零氣體：THC 小於 1 ppm，CO小於10 ppm，CO2小於10 ppm，無須驗證 (修理業可免)。 （四）計時裝置：該裝置應能提供最小分度值0.1秒以下（免送校正）。 前項第一款及第二款設備可擇一設置。 | 點次變更。 |
| 四十一、雷達測速儀業應備置之標準器為標準轉速計（閃光測頻式或電子式）。 |  | - 本點係新增條文。 - 為使製造或修理雷達測速儀業者，於申辦度量衡業營業許可執照有所依循，爰訂定應備置之標準器。 |
| 四十二、雷射測速儀業應備置之標準器如下： （一）瞄準測距設備：解析度≦1 cm。 （二）計頻器：解析度≦0.001Hz。 |  | - 本點係新增條文。 - 為使製造或修理雷射測速儀業者，於申辦度量衡業營業許可執照時有所依循，爰訂定應備置之標準器。 |
| 四十三、感應式線圈測速儀業應備置之標準器如下： （一）測距設備:解析度≦1cm。 （二）電感電容電阻表(LCR meter):具量測頻率1kHz，且至少可量測得電感值10 μH以上，電阻值解析度≦0.1 Ω。 （三）絕緣電阻計：具產生直流電壓500 V以上，且至少可量測得絕緣阻抗500 MΩ以上。 |  | - 本點係新增條文。 - 為使製造或修理感應式線圈測速儀業者，於申辦度量衡業營業許可執照時有所依循，爰訂定應備置之標準器。 |
| 四十四、經營法定度量衡器修理業者，除應備置之各類標準器另有規定可免設置者外，應比照製造業者之規定設置。 非屬第七點至第四十三點規定之度量衡器業者應備置之標準器，得由業者自行提出報請度量衡專責機關同意後，以該標準器做為應備置之標準器。 | 三十六、經營法定度量衡器修理業者，除應備置之各類標準器另有規定可免設置者外，應比照製造業者之規定設置。 非屬第二點至第三十五點規定之度量衡器業者應備置之標準器，得由業者自行提出報請度量衡專責機關同意後，以該標準器做為應備置之標準器。 | 本點次變更，並配合修正有關標準器之點次。 |
|  | 三十七、本度量衡業應備置之標準器除規定得向依法登記之機構借用並取得該機構之同意書報請度量衡專責機關核備外，均應自行設置。但設置有其他符合同等功能之標準器者，得於報請度量衡專責機關同意後，以該標準器替代原應備置之標準器。 | 本點移列至修正條文第二點。 |
|  | 三十八、本度量衡業應備置之標準器均應於明顯處加刻註使用廠商名稱或標記。 | 本點移列至修正條文第三點。 |
|  | 三十九、本度量衡業應備置之標準器除另有規定可自行追溯校正或免送校正者外，均應送由財團法人全國認證基金會認可之實驗室追溯檢校，且其校正紀錄表應具有該基金會之認證標誌。但該應校正之標準器無符合規定之追溯檢校機關（構）可據以校正者，不在此限。 | 本點移列至修正條文第四點。 |